Приложение №1

к Протоколу от 10.09.2026г

Атомно-абсорбционный спектрофотометр

| № п/п | Наименование характеристики | Требования заказчика согласно технической спецификации | Характеристика, предложенная Поставщиком | Соответствие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические параметры и эксплуатационные условия | Система коррекции фона: В наличии не менее двух систем коррекции фона: дейтериевого корректора и корректора по самообращенной спектральной линии, работающих c пламенным и электротермическим атомизаторами. | Двойная система коррекции фона (дейтериевая+по самообращенной линии). Дейтериевая (HYPER-PULSE)+ по самообращенной спектральной линии, автоматическое переключение | Соответствует |  |
| 2 | Переключение систем коррекции осуществляется автоматически по выбору пользователя | Спектральный диапазон, не хуже: 185-900 нм (нанометр); Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности установки длины волны: ± (плюс/минус) 0,3 нм (нанометр); Спектральная ширина щели: 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0; 2.0нм (нанометр) (6 ступеней, автоматическая смена); Анализируемые показатели: Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be -бериллий в широком интервале концентраций; | Спектральный диапазон: 185-900 нм. Спектральная ширина щели:0,1/0,2/0,4/0,7/1,0/2,0 нм (6 ступеней, автоматическая смена). Определяемые элементы: Fe, Co, Ni, Mn, Cu, Cr , Cd, Pb , Zn, As, Hg, Be в природных водах и атмосферном воздухе. | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В техническом предложении Поставщика не указан предел допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, установленный технической спецификацией Заказчика на уровне ±0,3 нм. |
| 3 | Оптическая система | Трехмерная, двухлучевая с вертикальным расположением ламп, с использованием цифрового оптического фильтра и элементов, сокращающих потери излучения, на базе монохроматора Черни-Тернера | Двухлучевой (True Double Beam), пламенный +электротермический атомизаторы на единной платформе | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В техническом предложении Поставщика отсутствует подтверждение соответствия ряда обязательных требований, установленных Заказчиком к оптической системе, а именно: наличие трехмерной оптической системы; вертикальное расположение ламп; применение цифрового оптического фильтра; наличие элементов, обеспечивающих снижение потерь излучения. |
| 4 | Монохроматор | Черни-Тернера, голографическая дифракционная решетка (не менее 1800 штр./мм); Корректор фона: двойной: дейтериевый (185-430 нм (нанометр)) и по самообращенной спектральной линии (185-900 нм (нанометр)); | Черни-Тернера, голографическая дифракционная решетка, 1800 штр/мм | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. Поставщиком подтверждено наличие монохроматора Черни–Тёрнера и голографической дифракционной решётки с плотностью 1800 штр./мм, а также двойной системой коррекции фонового поглощения (смотри п.1), что соответствует указанной части требований Заказчика. Вместе с тем в представленном техническом предложении не подтверждены диапазоны: дейтериевой коррекции (185-430 нм (нанометр)) и коррекции по самообращенной спектральной линии (185-900 нм (нанометр)) |
| 5 | Ламповая турель | Автоматическая на 8 ламп, одновременное включение 2-х ламп (одна работает, вторая прогревает). | 8 – позиционная, автоматическая смена, одновременное включение 2-х ламп (рабочая+прогрев) | Соответствует |  |
| 6 | Атомизаторы | Пламенный и электротермический атомизаторы. При этом пламенный и электротермический атомизаторы устанавливаются одновременно на единой платформе. | Пламенный и электротермический (графитовая печь) автомизаторы устанавливаются одновременно на единой платформе. | Соответствует |  |
| 7 | Пламенный атомизатор | Титановая горелка, с длиной 100 мм для работы с пламенем ацетилен-воздух; Pt/Ir капилляр, керамический импактор, коррозионностойкая распылительная камера, автоматический контроль газов, наличие встроенного датчика вибраций для погашения пламени; высокотемпературная горелка с длиной 50 мм для пламени ацетилен-закись азота. | Титановая горелка 100 мм (ацетилен-воздух)+ горелка 50 мм (ацетилен закись азота), Pt/Ir капилляр | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии следующих обязательных характеристик оборудования, предусмотренных технической спецификацией Заказчика: керамического импактора; коррозионностойкой распылительной камеры; автоматического контроля газов; встроенного датчика вибрации для обнаружения и автоматического погашения пламени. |
| 8 | Электротермический атомизатор | Высокочувствительная графитовая печь GFA-7800 с увеличенным диаметром центральной части, цифровым контролем температуры и газовых потоков, температурный диапазон до 3000°С (градус Цельсия); режимы нагрева: ступенчатый и градиентный; программирование скоростей потоков газов: от 0,01 л/мин (литр в минуту) до 1,5 л/мин (литр в минуту); кюветы из высокоплотного графита с пиропокрытием и с платформой. | Графитовая печь GBC GF5000, нагрев до 3000°С, ступенчатый и градиентный режимы, кюветы с пиропокрытием | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В техническом предложении Поставщика не указано и не подтверждено наличие следующих обязательных характеристик, предусмотренных технической спецификацией Заказчика: увеличенный диаметр центральной части; цифровой контроль температуры и газовых потоков; возможность программирования скоростей потоков газов в диапазоне от 0,01 до 1,5 л/мин; кюветы из высокоплотного графита. Кроме того, заявленная модель графитовой печи GF 5000 не соответствует требованиям Заказчика. |
| 9 | Автодозатор | Единый для пламенного и электротермического атомизаторов; количество образцов не менее 60; наличие системы активной автоматической промывки внешней и внутренней поверхности наконечника после каждого анализа в динамическом потоке растворителя для предотвращения перекрестного загрязнения. | Единный для пламенного и электротермического атоматизаторов, не менее 60 образцов, автоматическая промывка наконечника | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В представленном техническом предложении Поставщика указано только наличие «автоматической промывки наконечника». При этом не подтверждено выполнение установленных Заказчиком требований в части промывки внешней и внутренней поверхностей наконечника после каждого анализа в динамическом потоке растворителя и обеспечения предотвращения перекрёстного загрязнения. |
| 10 |  | Комплектность поставки |  |  |  |
| 10.1 |  | Атомно-абсорбционный спектрофотометр – 1 единица. | Атомно-абсорбционный спектрометр GBC SavantAA (базовый блок 8 позиционная ламповая турель, пламенный атомизатор)– 1 шт. | Соответствует |  |
| 10.2 |  | Программное обеспечение для работы на атомно-абсорбционном спектрофотометре – 1 шт. | Программное обеспечение для управления спектрометром | Соответствует |  |
| 10.3 |  | Гидридная приставка - HVG-100 – 1 шт. | Гидридная приставка/ генератор гидридов и холодного пара GBC-1 шт | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. Согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется «Гидридная приставка - HVG-100». В представленном техническом предложении Поставщика указано Гидридная приставка/ генератор гидридов и холодного пара GBC. |
| 10.4 |  | Графитовые кюветы с пиропокрытием – не менее 50 шт. | Графитовые кюветы с пиропокрытием – 50 шт | Соответствует |  |
| 10.5 |  | Графитовые кюветы с пиропокрытием и платформой – не менее 50 шт. | Графитовые кюветы с пиропокрытием и платформой – не менее 50 шт. | Соответствует |  |
| 10.6 |  | Автономная система водяного охлаждения электротермического атомизатора – 1 шт. | Автономная система водяного охлаждения электротермического атомизатора -1 шт | Соответствует |  |
| 10.7 |  | Редуктор, контролирующий давление воды – 1 шт. | Редуктор, контролирующий давление воды в системе охлаждния -1 шт | Соответствует |  |
| 10.8 |  | Автодозатор – 1 шт. | Автосамплер, единый для пламенного и электротермического атомизаторов, не менее 60 образцов-1 шт | Соответствует |  |
| 10.9 |  | Комплект для установки автодозатора при работе с пламенным и электротермическим атомизатором – 1 шт. | Комплект для установки автодозатора при работе с пламенным и электротермическим атомизатором -1 комплект | Соответствует |  |
| 10.10 |  | Наконечники для автодозатора - 100 шт. | Наконечники для автодозатора - 100 шт | Соответствует |  |
| 10.11 |  | Одноразовые стаканчики для автодозатора, 1,5 мл - 1000 шт. | Одноразовые стаканчики для автодозатора, 1,5 мл - 1000 шт. | Соответствует |  |
| 10.12 |  | Одноразовые пластиковые пробирки - 1000 шт. | Одноразовые пластиковые пробирки - 1000 шт. | Соответствует |  |
| 10.13 |  | Лампы с полым катодом– Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be-берилий на каждый элемент по1 шт. | Лампы с полым катодом– Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be-берилий на каждый элемент по1 шт. | Соответствует |  |
| 10.14 |  | Компрессор воздушный безмасляный JUN-AIR OF302-25B – 1 шт. | Компрессор воздушный безмасляный (для пневмосистемы прибора)- 1 шт | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. В представленном техническом предложении Поставщика не указана конкретная модель компрессора. |
| 10.15 |  | Персональный компьютер (монитор ЖК (жидко/кристаллический), системный блок, мышь, клавиатура) с программным обеспечением для работы на атомно-абсорбционном спектрофотометре-1 комплект. | Персональный компьютер (системный блок, ЖК монитор мышь, клавиатура) с предустановленным ПО-1 комплект | Не соответствует | Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют в полном объеме подтвердить его соответствие требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика. Поставщиком подтверждено наличие в комплекте поставки персонального компьютера, включая системный блок, ЖК-монитор, мышь и клавиатуру, в количестве 1 комплекта. Программное обеспечение представлено без указания его назначения для работы на предлагаемом атомно-абсорбционным спектрометре. |
| 10.16 |  | Методики выполнения измерений: Определение элементов (Be, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Нg, Co, Fe, Cd) в природных (поверхностных) водах и в атмосферном воздухе. | Отсутствует | Не соответствует | В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии и применяемых методиках выполнения измерений для определения элементов Be, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Hg, Co, Fe и Cd в природных (поверхностных) водах и атмосферном воздухе. |
| 10.17 |  | Наличие методики выполнения измерении (нормативный документ) зарегистрированный в реестре ГСИ РК. | Отсутствует | Не соответствует | В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии методики выполнения измерений (нормативного документа), зарегистрированной в Реестре ГСИ РК. |