| Автоматическая агрометеорологическая станция для пастбищных регионов –10 штук |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требования по характеристике (числовые параметры) | Предложение потенциального поставщика |
|  |  |  | ТОО «Адал-Метео» |
| 1 | Датчик (датчики) направления ветра | Диапазон измерений: 0–360° | Соответствует |
|  |  | Точность: не более ± 10° | Соответствует |
|  |  | Погрешность: не более ≤ 1,5° | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 1° | Соответствует |
| 2 | Датчик (датчики) скорости ветра | Диапазон измерений: 0–60 м/с | Соответствует |
|  |  | Точность: не более ± 3% (при скорости > 50 м/с — не более ± 6%) | Соответствует |
|  |  | Погрешность: не более ± 3% от измеряемого значения или <0,4 м/с | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 0,1 м/с | Соответствует |
| 3 | Датчик (датчики) температуры воздуха | Диапазон измерений: от -40°C до +60°С | Соответствует |
|  |  | Точность: не более ± 0,5°С | Соответствует |
|  |  | Погрешность: не более ± 0,10°C | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 0,1°С | Соответствует |
|  |  | Наличие радиационной защиты от прямых солнечных лучей | Соответствует |
| 4 | Датчик (датчики) влажности воздуха | Диапазон измерений: 0,5–98% | Соответствует |
|  |  | Точность: не более ± 10% | Соответствует |
|  |  | Погрешность: не более ± 1% | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 1% | Соответствует |
| 5 | Датчик (датчики) влажности почвы | Подключение через логгер | Соответствует |
|  |  | Диапазон измерений: 0–100% |  |
|  |  | Точность: не более ± 4% | Соответствует |
|  |  | Погрешность: при 0..40°C ≤ 4%; при -20..0°C и 40..60°C ≤ 6% | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 1% | Соответствует |
| 6 | Датчик (датчики) осадков | Диапазон измерений: 0,001–99 мм/час | Соответствует |
|  |  | Точность: не более ± 0,2 мм | Соответствует |
|  |  | Погрешность: не более 0,1% | Соответствует |
|  |  | Разрешение: не более 0,1 мм | Соответствует |
|  |  | Измеряемые параметры: интенсивность осадков (мм/час), суммарные осадки (мм) | Соответствует |
| 7 | Логгер (регистратор данных) | В едином корпусе с дисплеем для отображения данных и диагностики | Соответствует |
|  |  | Модем: DualBand GSM/GPRS, E-GSM 900/1800 МГц, модуль SIM-карты | Соответствует |
|  |  | Защита: предохранители от скачков напряжения и молниезащита | Соответствует |
|  |  | Интерфейсы/Порты: RS-232 (в т.ч. сервисный), RS-485, USB A-B, Ethernet 10/100 Мбит | Соответствует |
|  |  | Память: внутренняя 1 Гб SD flash (промышленная SE), внешняя micro/SD до 64 Гб | Не соответствует (в заявке потенциального поставщика память SD flash карты меньше). «Память: внутренняя 128 мб SD flash (промышленная SE), внешняя micro/SD до 64 Гб» |
|  |  | Плата расширения (DIN-рейка): не менее 10-контактная, сопрягаемая с логгером | Соответствует |
| 8 | Встроенное ПО даталоггера | Совместимость с ПО ЦАИС (Метеопортал) РГП «Казгидромет» | Соответствует |
|  |  | Непрерывный сбор минутных данных от датчиков | Соответствует |
|  |  | Бесперебойная передача данных в ЦАИС (Метеопортал) и регистрация в Unimas | Соответствует |
|  |  | Отображение данных и служебной информации в реальном времени (в т.ч. удаленно) | Соответствует |
|  |  | Настраиваемая пользователем функция контроля качества данных | Соответствует |
|  |  | Возможность подключения любых других датчиков из спецификации |  |
| 9 | Мачта и общие технические условия | Высота измерения метеохарактеристик: 2 м | Соответствует |
|  |  | Рабочий диапазон станции: от -40°C до +70°C | Соответствует |
|  |  | Передача данных: автоматическая по каналам GSM | Соответствует |
| 10 | Источник автономного питания | Солнечная панель с подключением к источнику постоянного тока | Соответствует |
|  |  | АКБ в специальном корпусе с защитой от влаги и пыли | Соответствует |
| 11 | Антивандальное ограждение | Секционное (3D) высотой не менее 150 см на металлических столбах с калиткой | Соответствует |
|  |  | Размер: не менее 25 м × 25 м | Соответствует |
| 12 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 120 дней с даты заключения договора | Не соответствует 120 дней с момента подачи заявки |